[붙임 1]

시험검사 결과 적합 18개 제품

번호	업 소 명	품목명	형 명	구분	비 고
1	메디니스	의료용진동기	FB-2003B	수입	적합
2		의료용진동기	DL01-01	수입	적합
3		물요법장치	MD-8510	제조	적합
4		물요법장치	MD-8508	제조	적합
5	주영인터내셔날	개인용조합자극기	FB-04D	수입	적합
6		개인용조합자극기	FB-05B	수입	적합
7	㈜지엘	의료용진동기	HAPPY FEET 4026	수입	적합
8	삼보트레이드	의료용진동기	FTH100	수입	적합
9	㈜셀프닥터의료기	개인용조합자극기	DL01-01	수입	적합
10	㈜서흥메가텍	의료용진동기	CL-502	수입	적합
11	㈜올가코스메틱	의료용진동기	TC-2018	수입	적합
12		의료용진동기	JFK-701	수입	적합
13	㈜조아스전자	의료용진동기	HHT-9001	수입	적합
14		의료용진동기	JHT-9000	수입	적합
15	㈜대경산업	의료용진동기	DF-350C	수입	적합
16		물요법장치	MD-500	제조	적합
17	맥스타산업㈜	물요법장치	UFM-H20	제조	적합
18	임호산업	물요법장치	다야 LH-200	제조	적합

[붙임 2]

시험검사 결과 부적합 26개 제품 내용 요약

번호	업 소 명	품목명	형 명	오존 발생	구분	비 고
1	주영트레이드	개인용조합자극기	DL01-05	X	수입	◦ 전자파 장해에 관한 시험 - 기준치 초과
2	(주)휴렉스	온욕요법용장치	JW-156	○	수입	◦ 기타사항 - 품목허가제품과 컨트롤 기능 상이 (오존기능 추가)
3	(주)지엘	의료용진동기	FB-03A	X	수입	◦성능에 관한 시험 - 전동기 회전속도 기준치 초과 ◦ 기타사항 - 조절기 기능상이 (버블기능 추가)
4	(주)에스이씨오	개인용조합자극기	SC-2503	X	제조	◦성능시험 - 온도상승시간시험 : 44분 28초 ․ 기준치 : 30분 ±10% -공기압력시험 기준치 미달 ◦ 전자파장해시험 - 전자파방사시험 기준초과
5		물요법장치	SC-2501	X	제조	◦ 성능시험 - 조절기 기능시험 : 모드상이 - 공기압력시험 : 기준치 미달 - 온도시험 : 기준치 미달
6	이래상사	개인용조합자극기	SW-F100	X	제조	◦ 전자파 장해에 관한 시험 - 전자파 방사 시험 기준치 초과 ◦ 성능에 관한 시험 - 안전장치시험 부적합 - 모터 진동수 기준치 초과
7	셀프닥터의료기	개인용조합자극기	AJ-02	X	수입	◦ 전자파장해시험 - 전자파방사시험 기준초과
8	현대미네랄	의료용진동기	HDF-504	○	수입	◦ 전자파 장해에 관한 시험 - 전자파 전도 시험 기준치 초과 ◦ 성능에 관한 시험 - 모터의 회전속도 기준치 초과 - 공기압력 기준치 초과
번호	업 소 명	품목명	형 명	오존 발생	구분	비 고
9	서흥메가텍	의료용진동기	KY-11A	○	수입	◦ 전자파 장해에 관한 시험 - 기준치 초과
10		의료용진동기	KY-11C	X	수입	◦ 전자파장해시험 - 전자파방사시험 기준초과
11		의료용진동기	SM-206C	X	수입	◦ 전기·기계적 안전성시험 - 전원퓨즈 설치수량 부족 : 1개 설치 ·기준치 : 2개 ◦ 전자파장해시험 - 전자파전도시험 기준초과 - 전자파방사시험 기준초과
12	대청	개인용조합자극기	FM-503	X	수입	◦ 전기·기계적 안전성시험 - 전원퓨즈 설치수량 부족 : 1개 설치 · 기준치 : 2개 ◦ 전자파장해시험 - 전자파전도시험 기준초과 - 전자파방사시험 기준초과
13	(주)올가코스메틱	개인용조합자극기	FM-800	○	수입	◦ 전자파 장해에 관한 시험 - 전자파 전도 시험 기준치 초과 ※ 기타사항 - 품목허가제품과 컨트롤 기능 상이(오존기능 추가)
14	아세위메딕스	물요법장치	ASW-300	X	제조	◦ 전기·기계적 안전성시험 - 전원퓨즈 설치수량 부족 : 1개 설치 ·기준치 : 2개 ◦ 성능시험 - 폭기의 분출압력시험 : 기준치 미달
15	스틱스	물요법장치	ford202S, ford202e	X	제조	◦ 전기·기계적 안전성시험 - 전원퓨즈 설치수량 부족 : 1개 설치 · 기준치 : 2개 ◦ 성능시험 - 온도상승시간시험 : 기준치 초과 ◦ 전자파장해시험 - 전자파전도시험 기준초과
16		물요법장치	ford 202M	X	제조	◦ 성능시험 - 온도상승시간시험 : 기준치 초과
17	일월의료기	개인용조합자극기	TC-2016	○	수입	◦ 성능시험 - 물의 순환량 시험 : 기준치 초과 - 공기방울시험 : 기준치 초과 ◦ 전자파장해시험(전도,방사)
번호	업 소 명	품목명	형 명	오존 발생	구분	비 고
18	㈜반도메디칼	물요법장치	Good Morning	X	제조	◦ 전기, 기계적 안전성 시험 - 내전압 부적합(B-a) - 전원퓨즈 미달 ◦ 성능에 관한 시험 -수중펌프 회전속도 기준치 미달 -수중펌프 물분사량 기준치 초과
19	황성무역	물요법장치	WS-2004A	○	수입	◦ 전자파장해시험(전도,방사)
20	세한기업	물요법장치	SH-0230	X	제조	◦ 성능시험 - 유량시험 : 기준치 미달 - 공기압력시험 : 기준치 초과 - 온도상승시간시험 : 기준치 초과
21	금광의료기	물요법장치	NS-205	X	제조	◦ 성능시험 - 온도상승시간시험 : 기준치 초과 - 타이머 시험 : 31분 13초 ․기준치 : 20분 ±10%
22	에이디콤	물요법장치	AD-101	X	제조	◦ 전자파 장해에 관한 시험 -기 준치 초과 ◦ 성능에 관한 시험 - 모터의 회전속도 기준치 미달 - 순환펌프 기준치 미달 ◦ 전기, 기계적 안전성 시험 - 내전압 부적합(B-a)
23	이지테크 [(주)엔유씨전자]	물요법장치	EF-2000SI	X	제조	◦ 성능에 관한 시험 - 공기압 기준치 초과 ◦ 전기, 기계적 안전성 시험 - 내전압 부적합(B-a) - 전원퓨즈 미달
24	㈜유진 메디케어파주	물요법장치	Eugene MC Leg SPA	X	제조	◦ 전기·기계적 안전성시험 - 외장 및 보호덮개:기준미달 ◦ 성능시험 - 토출유량시험: 기준치미달 ◦ 전자파장해시험(방사)
25	크린메디칼	물요법장치	CLM-85W	X	제조	◦ 전기, 기계적 안전성 시험 - 내전압 부적합(B-a)
26	네슬리스(주)	의료용진동기	BA-PIL1	X	수입	◦ 전자파장해시험 - 전자파방사시험 기준초과